Техническое задание

на закупку расходомера –счетчика газа вихревого  Ду100

Предмет поставки: расходомер  счетчик газа Ду100

Основание для закупки: текущий ремонт по производственному плану на 2020г.

1. Общие требования.

1.1. Требование к поставке: доставка Заказчику автотранспортом по адресу 423602, РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А. Доставка осуществляется за счёт средств Поставщика.

1.2. Требования к срокам поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

1.3. Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

1.4. Предельная цена закупки – по итогам торгов.

2. Технические характеристики.

2.1. Рабочий газ – очищенный неагрессивный природный газ

2.2. Диаметр условного прохода Ду 100мм

2.3. Диапазон измеряемых расходов газа при рабочих условиях 49-2800 м3/ч

2.4. Давление в газопроводе не более 0,3 Мпа (абсолютное),

2.5. Температура рабочего газа от -35 до 45˚С,

2.6. Температура окружающего воздуха:

Первичный преобразователь  от -35 до 50˚С,

Вычислитель  от 10 до 35˚С

2.7. Диапазон измеряемых скоростей потока 1- 50 м/с,

2.8.  Предел относительной погрешности измерения

-объемного расхода рабочего газа не более ± 1% при Qmin… 0,2Qmax; не более ± 0,8% при 0,2Qmax…  Qmax.

- объема рабочего газа, приведенного к нормальным условиям  не более ± 1,3% при Qmin… 0,2Qmax; не более ± 1% при 0,2Qmax…  Qmax,

- давления рабочего газа ± 0,6%,

- температура рабочего газа ± 0,5%.

2.9.  Межповерочный интервал не менее 2 лет.

2.10. Взрывозащита  искробезопасная цепь, соответствующая маркировке 1ExibIIBT4,

2.11. Питание 220 В, 50 Гц,

2.12. Замена ВРСГ-1,

2.13. Без изменения монтажа коммуникационных связей.

3. При поставке приборы должны иметь следующие документы:

  - Свидетельство об утверждении типа с описанием типа средств измерений (далее СИ);

  - Зарегистрирован в Государственном реестре СИ;

  - Свидетельство о первичной поверке 2020г.

  - Паспорт;

  - Руководство по эксплуатации.

4. Количество - 1 шт.

5. Критерии  оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

Исполнительный директор

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Дементьев

Главный инженер

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ С.В.Проскин

Директор по ЭиФ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Е.Н. Сидорова

Начальник ОМТСиУИ

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ Л.Н. Никитина

Зам.начальника ПТО

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ А.В. Кисмяков

Нач. службы КИПиА

АО «Елабужское ПТС» ______________________________ И.Н.Григорьев